| ## Федеральное государственное бюджетное учреждение науки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова |  |  |  |  |
| Сибирского отделения Российской академии наук |  |  |  |  |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |  |  |
| От |  |  | № |  |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |

О несчастном случае в Институте

28 ноября  2014 года в  лаборатории № 7  Института произошел несчастный случай со старшим научным сотрудником Голодом Сергеем Владиславовичем.

В 12 часов пострадавший поставил образец (кремний-органический полимер) на откачку в эксикатор, расположенный в чистом модуле установки нанопечатной литографии в к.070 ЛТК. В соседней к.071 ЛТК находится воздушный компрессор с ресивером. Эксикатор изготовлен по чертежам в экспериментальном цехе Института в августе 2014 года из нержавеющей стали объемом 6 литров со смотровым стеклом толщиной 8 мм. В настоящее время находится в стадии наладки. Предполагалось, что для уничтожения пузырьков с образцов в данном эксикаторе достаточно 1-1,5 атмосферы избыточного давления, подаваемого после откачки. В процессе эксперимента после откачки было подано минимальное избыточное давление не более 1,5 атмосферы в соответствии с показанием манометра. Пузырьки не исчезли. В 12-45 при повторном эксперименте пострадавший перекрыл вентиль насоса откачки и открыл кран подачи воздуха из ресивера компрессора.   Натекание воздуха из ресивера компрессора проходило медленно. Так как давление было подано без учета времени задержки показаний манометра к фактическому давлению, произошло разрушение верхней стеклянной крышки эксикатора. В результате разрушения смотрового окна (стекло толщиной 8 мм) были получены пострадавшим резаные раны лицевой части.  Защитная маска была из ткани, так как пострадавший использовал СИЗ (защитная маска, перчатки) и технологическую одежду(комбинезон с капюшоном, бахилы) для чистой зоны . Пострадавшему сразу была оказана первая доврачебная помощь сотрудниками лаборатории, вызвана скорая помощь. Голод С.В.отправлен в ЦКБ на ул.Пирогова, затем в МБУЗ г.Новосибирска ГКБ1.

Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, поставлен диагноз: Контузия П степени, множественные инородные тела роговицы, конъюнктивы, непроникающие ранения роговицы, резано-рваные раны нижнего века левого глаза. Легкая степень. Медицинское заключение  № 119-4576 от 1 декабря  2014г. Городской клинической больницы № 1. .

При проведении расследования несчастного случая комиссия, назначенная приказом директора Института от 28.11.2014 г. № 82, установила следующие причины несчастного случая:

1. Несоблюдение пострадавшим Голодом С.В. правил охраны труда при работе с эксикатором (подача избыточного давления).

2.Неприменение пострадавшим средств индивидуальной защиты при работе с сосудом с  избыточным давлением (щиток защитный лицевой из поликарбоната)

3.Неудовлетворительная организация работ заведующим лабораторией в соответствии с технологическим регламентом.

На основании вышеизложенного и во избежание повторения аналогичных случаев в Институте

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений до 25.12.2014:

1.1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте. Требование ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».

1.2. Обеспечить разработку и применение технологической документации, предусматривающей меры безопасности при выполнении всех видов работ. Требование ст.212 Трудового кодекса РФ, ГОСТ 12-3.002-75  Процессы производственные. Общие требования безопасности.

1.3.Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты и соблюдением производственной дисциплины. Требование ст.212 Трудового кодекса РФ, п.2.20, п.4.1, п.4.2 Правил обеспечения СИЗ в ИФП СО РАН.

2. Заведующему лабораторией № 7 Принцу В.Я. до 25.12.2014 г. разработать:

2.1.Технологический регламент, рабочие инструкции по работе с регулятором давления.

2.2.Установить систему защиты от избыточного давления (защитный клапан).

3.Ведущему документоведу Иванищевой И.А. ознакомить всех руководителей подразделений с данным приказом

4. Контроль  за  исполнением приказа возложить на и.о.заместителя директора по научной работе Пчелякова О.П.

Директор Института

чл.-к. РАН								А.В. Латышев

Визы:

И.о.заместителя директора Института

д.ф.-м.н.								О.П. Пчеляков

Главный инженер							Г.М.Матвеев

Руководитель службы ОТ					И.Н. Карабина