| ## Федеральное государственное бюджетное учреждение науки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова |  |  |  |  |
| Сибирского отделения Российской академии наук |  |  |  |  |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |  |  |
| От | 08.12.2014 |  | № | 88 |
| г. Новосибирск |  |  |  |  |

Об инциденте  в Институте

04 декабря 2014 года в 14-30 произошел инцидент в к.315 ТК лаборатории № 8.

В 12-00 ведущий инженер-технолог  лаборатории № 8 Рудая Н. С. производила плановую перегонку 700 мл изопропилового спирта (ИПС) с целью дополнительной очистки. Температура кипения ИПС =87о С. Устройство для перегонки ИПС представляло собой стеклянную конструкцию, состоящую из колбы для исходного объема спирта, холодильника-теплообменника, соединенного герметично с колбой стеклянной трубкой, и колбой для сбора перегнанного ИПС. В качестве нагревателя колбы с ИПС использовалась плитка «Термия» с закрытой спиралью и регулятором нагрева. Охлаждение теплообменника производилось с помощью насоса ПМ-196 с двойным контуром подачи охлаждающей воды. По внешнему контуру через змеевик циркулировала оборотная вода. Рудая Н.С. периодически контролировала процесс, но постоянно в к.315 ТК не находилась. Примерно в 14-30, то есть через 2-2,5 часа после начала процесса, произошло возгорание изопропилового спирта, сопровождавшееся сильным хлопком. В результате стеклянный перегонный холодильник был разбит, выбиты боковые стекла химического шкафа, горящие остатки изопропанола протекли под химический шкаф и зажгли стопку технических описаний, находившихся в тумбочке под шкафом. Тлеющая бумага вызвала задымление комнаты и части коридора. В момент возгорания в комнате никого не было.  М.н.с. лаборатории № 8 Ахундов И. О. работал в к.316 ТК, когда услышал сильный хлопок. По запаху и выходящему дыму понял, что это произошло в к.315 ТК. Вбежал и увидел разбросанные стекла (последствия взрыва). Под вытяжным шкафом был небольшой огонь. Он обесточил вытяжной шкаф на электрощите.  Взял огнетушитель и затушил огонь. В это время подошел ответственный по ПБ ТК ведущий инженер-технолог лаборатории № 14 Кузьмин Н. Б., который окончательно затушил огонь. В результате инцидента колба для исходного объема и холодильник-теплообменник были разрушены полностью, колба для сбора перегнанного ИПС осталась цела. Корпус плитки был деформирован, комфорка треснула в месте расположения колбы. По заключению главного энергетика Мясникова Д.А. признаков короткого замыкания или нарушения изоляции нет, т.е. плитка не могла послужить причиной возгорания.

В августе 2014 года была проведена специальная оценка условий труда рабочего места ведущего инженера-технолога Рудой Н.С. Рабочее место отнесено к классу 2 (допустимый). Химический фактор оценивался по отборам на толуол, соляную кислоту, плавиковую кислоту, азотную кислоту и аммиак. Ведущий инженер-технолог Рудая Н.С. имеет медицинский допуск  (профосмотр от 2012 года) также на эти химические вещества. Все химические работы в к.315 ТК  проводятся в вытяжном шкафу  и травильных установках, подключенных к вытяжке высокого давления. Вытяжной шкаф, в котором проводилась перегонка ИПС,   не подключен к вытяжке. Использовался не по назначению. В к.315 ТК рядом с этим вытяжным шкафом стоит старое оборудование, не относящееся по технологии к данному помещению, от бывшего сотрудника лаборатории № 8 Хайри. В том числе и тумбочка с бумагами под химически шкафом, которые явились причиной возгорания.

При проведении расследования  инцидента комиссия в составе :

Председателя - главного инженера Матвеева Г.М.,

Членов комиссии – начальника штаба ГО и ЧС Неведомского Е.В.,

руководителя службы ОТ Карабиной И.Н.,

ведущего специалиста по ОТ Ярковой Л.А.

установила следующие нарушения Правил работы с ЛВЖ,  инструкции по охране труда № Х-01 при работе с ЛВЖ  и  Инструкции по пожарной безопасности  № 15:

1.Устройство для перегонки изопропилового спирта не соответствовало необходимым  требованиям- не использовался колбонагрватель.

2.Вытяжной шкаф использовался не по назначению -не подключен к вентиляции.

3.Защитные створки не были опущены.

4.  Для перегонки использовалась плоскодонная колба вместо круглодонной.

5. Так как температуру перегонки регулировать было нельзя, то перегонку надо было вести на водяной бане. Для равномерного кипения жидкости в колбе использовать капилляры или кусочки пемзы.

6. Во время перегонки жидкости необходимо следить за охлаждением холодильника, за изменением температуры, подходя время от времени к установке. В данном случае процесс перегонки  не контролировался.

7. Во избежание взрыва нельзя производить перегонку жидкости до конца. В колбе должен быть остаток.

8. Под вытяжным шкафом нельзя хранить тумбу с бумагой.

На основании вышеизложенного и во избежание повторения аналогичных случаев в Институте

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям структурных подразделений до 25.12.2014:

1.1.Провести внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте для сотрудников, работающих с ЛВЖ.

1.2.При перегонке ЛВЖ использовать колбонагреватели заводского исполнения в вытяжных шкафах, подключенных к вентиляции и опущенных створках.

1.3.Процесс перегонки ЛВЖ проводить под постоянным контролем работника.

2. Заведующему лабораторией № 8 Терехову А.С. до 25.12.2014 г. разработать инструкцию по охране труда по перегонке ЛВЖ.

3.Ведущему документоведу Иванищевой И.А. ознакомить всех руководителей подразделений с данным приказом

4. Контроль  за  исполнением приказа возложить на и.о.заместителя директора по научной работе Пчелякова О.П.

Директор Института

чл.-к. РАН								А.В. Латышев

Визы:

И.о.заместителя директора Института

д.ф.-м.н.								О.П. Пчеляков

Главный инженер							Г.М.Матвеев

Руководитель службы ОТ					И.Н. Карабина